## 眼科手术用全氟萘烷无菌检查法

眼科手术用全氟萘烷是一种全氟碳芳香族有机物，常温下该物质为密度大于水的透明液体。该品和药典推荐的冲洗液（包括添加体积比1%的吐温80的冲洗液、十四烷酸异丙酯）及培养基均无法互溶，这一特性致使该供试品不适合直接接种法进行无菌检查。

上海某公司使用我厂生产的B-PY系列培养器进行全氟萘烷无菌检查，发现过滤过程非常顺畅，但过滤后无法进行冲洗。造成该情况的原因是过滤过程中全氟萘烷已将滤膜完全浸润，薄膜微孔中残留有全氟萘烷，而导致和全氟萘烷不互溶的溶液无法顺利通过。

为解决这一难题我公司实验室经过反复实验得出结论：利用略小于0.2MPa的压力足以使全氟萘烷从滤膜的微孔中排出。我公司无菌检测系统操作压力最大值为0.3MPa，在0.2MPa压力下冲洗不存在损坏杯体的风险。为证实冲洗后的滤膜完整性，实验室在对全氟萘烷样品过滤并经300ml冲洗液冲洗后的培养器杯体进行了细菌挑战试验，结果显示滤膜完整性未被破坏。

经上述实验证实，全氟萘烷的无菌检查可采用薄膜过滤法。使用我公司的B-PY系列培养器可直接过滤样品，再使用0.1%蛋白胨冲洗液冲洗。冲洗时由于需要累积压力使全氟萘烷离开微孔滤膜，故每次开始过滤冲洗液时滤速缓慢属于正常现象，随压力累积滤速会提高到正常范围。

杭州泰林生物技术设备有限公司实验室

2010.7.1